2022학년도 계명문화대학교 LINC 3.0 사업

미래물환경안전 ICC 기반 기자재 (유도결합플라즈마 분광광도계) - 제품 사양서 -

2023.  1.

구매요청부서		LINC 3.0사업단
규 격 문 의		LINC 3.0사업단		문의전화		053-589-7807
구매(입찰)문의		총무팀 구매담당자				053)589-7729
연번	품명		규격/단위		수량		비고(설치장소)
1	유도결합플라즈마 분광광도계		하단참조		1식		복지관 환경분석센터 11002호(분석실)
■ 장비명 : 유도결합플라즈마 분광광도계 ■ 영문명 : Inductively Coupled Plasma Optical Emission Spectroscopy(ICP-OES) ■ 용도 : 유도결합 플라즈마 분광기(ICP-OES)는 기존 원자흡광분광광도계(AAS)에 비해, 비금속을 포함한 대부분의 금속을 ppb 수준까지 측정 가능하며, 적은 양의 시료를 가지고 한꺼번에 많은 금속을 분석할 수 있다. 한 번의 시료 주입을 통해 20개 이상의 원소를 동시 분석할 수 있으며, 화학물질에 의한 방해로부터 거의 영향을 받지 않아 식물과 토양의 무기 원소를 분석하기에 적합한 장비이다. ■ 요구성능 : 플라즈마 6,000 ~ 10,000oK 형성, 출력 750 ~ 1,400W 또는 그 이상, 72개 이상 원소에 대한 동시분석 ■ 상세사양 ○ 플라즈마를 이용하여 여기상태의 원자 및 이온이 기저상태로 안정화 될 때 방출하는 에너지(파장)를 측정하는 장비로서 정성 및 정량작업을 할 수 있는 대표적인 무기원소 분석장비 1) 플라즈마원 - 27 MHz 가변 방식, 750 ~ 1,400W - 플라즈마 점화의 완전 자동조절, 저항 조절(자동 조절) - 플라즈마 양측 동시 관측 방식, PTFE가 코팅된 수냉식 코일 - 플라즈마 모니터링 TV(카메라) 내장 - 측광 관측 시 로드코일 위쪽 6~18mm 높이 범위 조절 가능 2) 시료 주입부 - 구 모양의 흐름을 이용한 분무기 - 사이클론 식의 분무화 용기, 6mm 외경 분무기와 호환 - 컴퓨터 조절방식의 12롤러, 4채널 연동펌프 (0-125rpm) - 2mm 센터 튜브가 있는 분리 가능한 토치 - 가스 질량 조절 방식 : 분무가스 0~1.5, 보조가스 0~2, 플라즈마가스 0~20L/min

3) 광학부

- Echelle 2차 분광 방식, 72개 이상 원소에 대한 동시분석

- 횡방향 및 종방향 측정이 가능한 복합방식, 분해능 7pm, 파장범위 : 167.021 – 852.145nm

- 스탠바이 상태에서 5분 이내 스타트, 전체 광학 시스템은 아르곤 또는 질소로 퍼징

- eUV 분석 모드(UV영역의 감도 증가) : 167.021~240.00nm을 집중 측광

4) 검출부

- 고체타입의 CID821 전하주입장치,

- 픽셀수 4,194,304 개 (2048 x 2048), 픽셀크기 : 12um2 x 12um2

- 바탕 보정, 전 파장의 모든 스펙트럼이 저장, 최소 분석 시간 : 5초

- 검출기 냉각 : 0.1℃ 단위 – 45℃까지 조절되는 펠티어 냉각방식

- 최소 검출 한계(가로축모드, ug/kg)

Ag	1.5	A1	0.1
As	3.2	B	0.75
Ba	0.06	Be	0.02
Ca	0.02	Cd	0.14
Co	0.39	Cr	0.23
Cu	0.9	Fe	0.6
Hg	1.2	K	2.8
Mg	0.01	Mn	0.07
Mo	1.8	Na	2.7
Ni	0.49	P	1.9
Pb	1.8	S	2.7
Sb	3.0	Se	5.2
Si	2.3	Sn	1.7
Sr	0.01	Ti	5.0
V	0.7	Zn	0.2

5) 데이터처리장치 및 소프트웨어

- i7, 32GB RAM, SATA 1TB(7200rpm), Super Multi CD Rom, 24“모니터, 레이저프린터

- 55,000 개 이상의 라이브러리

- 일상 분석모드(자동 백그라운드 포인트 선택, 분석 중 서브 어레인 스캔 데이터 수집 및 보고 가능)

- 연구모드(전체 스펙트럼 전체 측정 및 표시, 컬러 스케일 표시 발광 강도, 2D(강동 VS 파장),

3D(강도 VS 파장 및 순서) 디스플레이 오버레이

- QC검사, 무제한 포인터 교정 S/W

- 캘리브레이션 커브 : 선형, 곡선 선형 및 완전 맞춤, 전체오류 검사

- 21CFR Part11 환경 지원, 데이터 보안 및 엑세스 제어, 준법 운영

6) 물순환 냉각장치 : 220V, 60Hz, 5~40℃

7) 자동시료 주입장치

- 임의 추출이 가능한 ICP 분석을 위한 대용량 자동시료 주입장치

- 표준 랙의 배치에 따라 84개 ~ 360개까지 가능

8) 추가악세사리 : 전원케이블(2), Duo토치(3), 토치인젝터(3), 네블라이저(2), 스프레이챔버(2), 펌프튜빙샘플용(6개/팩) 및 배출용(6개/팩)(각10팩), O링키트(2), 테스트용 멀티솔루선(1), 21샘플랙(4), 60샘플랙(2), 플라즈마 윈도우 및 스프링, 오링(각1), Vapour하이드라이드 키트(1), 하이드라이드 소모품키트(1), MS오피스(1), 알곤가스 스위칭밸브 레귤레이터(1), 배기덕트(모터포함1), 매뉴얼(1)

■ 제작사 및 모델명

- 제조국 : USA

- 제작사 : Thermo Fisher Scientific

- 모델명 : iCAP PRO XP Duo

- 참고이미지

※ 제조사의 정품공급확약서 및 기술지원(A/S)확약서 제출

※ 위 모델(스펙)은 참고모델이며, 동급/동종이상의 스펙으로 제안가능함

(규격검토 실시)